# ИНСТРУКЦИЯ   ПО  ПРИМЕНЕНИЮ

боров стоматологических с алмазными головками (зарегистрировано: Министерство здравоохранения Республики Беларусь рег. уд. № ИМ-7.5560/1501);

боров стоматологических с алмазными головками «РосБел», варианты исполнения:

– тип 1 - диаметр 2,35-0,016 мм цилиндрический с канавкой и плоской лыской;

– тип 2 - диаметр 2,35-0,016 мм цилиндрический с коническим или сферическим торцем;

– тип 3 - диаметр 1,6-0,01 мм цилиндрический с коническим или сферическим торцем.

(зарегистрировано: Федеральная служба по надзору в сфере  здравоохранения  Российской Федерации  рег.  уд. № РЗН 2016/3702)

Боры стоматологические с алмазными головками («РосБел») (далее боры) предназначены для обработки твердых тканей зуба, коронок, зубных пломб при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях.

Правильное использование форм инструмента и порошков это важный и основной фактор для достижения цели, состоящей в том, чтобы

- избежать травматизма;

- добиться оптимальных результатов в работе;

- рационально использовать все условия для работы.

Для того чтобы избежать повреждения зубов, пломб и т.п. все алмазные инструменты должны охлаждаться водой (минимум 50 мл/мин). В зависимости  от типа и размера инструмента, необходимо соблюдать индивидуальную скорость и давление.

Рекомендации по использованию порошков

| Очень крупный порошок (220 мкм) ISO номер 544 (886) ISO код цвета: 1 черное кольцо на хвостовике | Алмазные инструменты с очень крупным порошком используются для быстрой обработки зубной структуры, удаления старых пломб и разрезания коронок. Необходима полировка алмазными инструментами с мелкозернистым покрытием (ISO 514 (856)) или очень мелкозернистым покрытием (ISO 504 (836)). При работе инструментами с очень грубым порошком необходимо быть очень осторожным, чтобы не затронуть соседние зубы. |
| --- | --- |
| Крупный порошок (160 мкм) ISO номер 534 (876) ISO код цвета: 1 зеленое кольцо на хвостовике | Алмазные инструменты с крупнозернистым покрытием используются для тех же целей, что и с очень крупным порошком, но при чуть менее быстрой обработке. Шлифовка с помощью алмазных инструментов с мелкозернистым покрытием также необходима. |
| Стандартный порошок (100 – 125 мкм) ISO номер 524 (866) ISO код цвета: 1 синие кольцо на хвостовике (либо без маркировки) | Наиболее широко используемые инструменты. Часто после их использования не требуется дополнительной шлифовки, кроме случаев, когда нужно получить очень гладкую поверхность. |
| Мелкозернистый порошок (65 мкм) ISO номер 514 (856) ISO код цвета: 1 красное кольцо на хвостовике | Алмазные инструменты с мелкозернистым покрытием используются для шлифовки и первоначальной зачистки пломб. |
| Очень мелкий порошок (50 мкм) ISO номер 504 (836) ISO код цвета: 1 желтое кольцо на хвостовике | Алмазные инструменты с очень мелкозернистым покрытием имеют тоже назначение, что и с мелкозернистым покрытием, но поверхность будет более гладкой. |

Обозначение типов хвостовиков

ISO № 104, 105 – тип 2 – диаметр 2,35-0,016 мм цилиндрический с коническим или сферическим торцем.

204, 205 – тип 1 – диаметр 2,35-0,016 мм цилиндрический с канавкой и плоской лыской.

314, 315, 316 – тип 3 – диаметр 1,6-0,01 мм цилиндрический с коническим или сферическим торцем.

## Меры безопасности

- Вставьте бор в наконечник согласно инструкции производителя наконечников. Бор должен быть вставлен до упора.

- Полную скорость следует набирать вдали от полости рта пациента. Техники должны включать наконечник на полную мощность перед тем, как приступить к работе с материалом.

- Внимание! Если инструмент погнулся, больше им не пользуйтесь. Использование подобных инструментов может быть опасно для дантиста и пациента, а также для техника.

- Давление для всех инструментов для турбинного наконечника должно быть 20-50 Па. Работайте при возможно низком давлении. Инструментами для других типов наконечника и диаметром более 025 можно использовать при давлении до 500 Па.

- Не работайте рывками. Следите, чтобы инструмент твердо сидел в наконечнике во время всей операции.

- Не делайте силовых и кривых движений.

- Учитывайте износ алмазных инструментов, своевременно проводите их замену! Плохое качество режущего инструмента заставляет оказывать большое давление на обрабатываемую поверхность, увеличивать скорость вращения бормашины, что приводит к тепловому эффекту с возникновением высокотемпературных очагов.

- Соблюдайте рекомендованное число оборотов.

Максимальное число оборотов в минуту

| ISO диаметр 1/10 мм | 314, 315, 316 | 204, 205 | 104, 105 |
| --- | --- | --- | --- |
| 009 – 014 016 018 021 023 025 027 029 031 033 040 050 | 300000 280000 250000 210000 190000 180000 160000 150000 150000 120000 100000 80000 | 160000 160000 160000 160000 160000 120000 120000 120000 120000 120000 100000 80000 | 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 40000 |

Дезинфекция, чистка и стерилизация

Инструменты упакованы не стерильно, перед первым использованием на пациенте и сразу после использования боры должны быть дезинфицированы, почищены и стерилизованы.

Дезинфекция. Для дезинфекции боров рекомендованы средства на основе альдегидов, спиртов, катионных ПАВ, содержащих, кроме действующих веществ, анионные и неионогенные ПАВ, ингибиторы коррозии и другие компоненты.

Избегайте, использование хлорсодержащих средств и средств на основе перекиси водорода!

Очистка. Очистка проводится под проточной водой с использованием щеток. После очистки боры необходимо высушить и провести визуальный контроль на остатки.

Стерилизация. Стерилизацию следует проводить воздушным методом. При воздушном методе стерилизующим средством является сухой горячий воздух температурой 160 и 180 град. С. Стерилизацию осуществляют в воздушных стерилизаторах.

Транспортирование и хранение

Условия транспортирования боров  – навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре воздуха  от +50 ° С до -60 ° С и среднегодовой относительной влажности 75 % при  15 ° С.

Условия хранения боров – не отапливаемые закрытые помещения с естественной вентиляцией при температуре воздуха от +40 ° С до -50 ° С и среднегодовой относительной влажности 75 % при  15 ° С.

Гарантийный срок хранения боров – три года со дня отгрузки потребителю.

Дата последнего одобрения инструкции – февраль 2016 года.

Производитель: НПООО «Система», Республика Беларусь, 220123, г.Минск, ул. В.Хоружей, д. 22, офис 37

Тел./факс: (017) 283-16-61    E-mail: system@iptel.by